2.2.pielikums

„Dabas zinātņu klašu, kabinetu aprīkojuma iegāde

un piegāde Siguldas Valsts ģimnāzijai”

(identifikācijas Nr. SNP 2019/12/AK) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkuma priekšmeta II daļa  “Laboratorijas trauki un aprīkojuma iegāde un piegāde Siguldas Valsts ģimnāzijai”

| N.p.k. | Vienības nosaukums | Komentārs par vienību | Skaits | Tehniskā specifikācija (minimālās tehniskās prasības) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ūdens analīzes komplekts | Dzeramā ūdens analizēšanai | 13 | Sārmainība: līdz 100 mg/l CaCO3 (mazākā vērtība-1 mg/l), līdz 300 mg/l CaCO3(mazākā vērtība-3 mg/l); Skābums: līdz 100 mg/l CaCO3(mazākā vērtība-1 mg/l), līdz 500 mg/l CaCO3(mazākā vērtība-5 mg/l); Oglekļa dioksīds: līdz 10 mg/l CO2 (mazākā vērtība-0.1 mg/l), līdz 50 mg/l CO2 (mazākā vērtība-0.5 mg/l), līdz 100 mg/l CO2 (mazākā vērtība-1 mg/l; Cietība: līdz 30 mg/l CaCO3 (mazākā vērtība-0.3 mg/l), līdz 300 mg/l CaCO3 (mazākā vērtība-3 mg/l); pH- vērtība: 0 - 14 ; |
| 2 | Spektrofotometrs | Dažādu jonu koncentrācijas noteikšanai | 1 | Optiskā uzbūve: vienstara sistēma Gaismas avots: volframa halogēnlampa Detektors: ne mazāk kā 2048 elementu CCD Viļņu garumu diapazons: minimālās robežas no 340 līdz 1000 nm Viļņu garuma atkārtojamība: ne lielāka par ±1 nm Viļņu garuma precizitāte: ne sliktāka par ±2 nm Spektrālās joslas platums: <4 nm Fotometriskais diapazons: -0,3 līdz 2,5 A Fotometriskā atkārtojamība: ±0,03A pie 0,3A Fotometriskais nolasījums: ABS, %T, koncentrācija Fotometriskā precizitāte: ±0,01A pie 0,3A Procesa vadība un kontrole: iebūvēts krāsu LCD displejs un tastatūra Interfeiss: USB-B un USB-A Noņemams un mazgājams paraugu ievietošanas nodalījums |
| 3 | Magnētiskais maisītājs | Šķīdumu maisīšanai | 14 | Apgriezienu iestatījumi: vismaz no 0 līdz 3000 rpm; Maksimālais maisīšanas tilpums: vismaz 5 litri; Darba virsma: vismaz 100x100 mm; Darba virsmas materiāls: nerūsējošs tērauds; Iekļauti vismaz 5 magnētiskie elementi garumā līdz 50 mm; |
| 4 | Centrifūga | Blīvumu bāzēta elementu separācijai | 1 | Maksimālais apgriezienu skaits: ne mazāk par 15 000 apgr./min Minimālais apgriezienu skaits: ne vairāk par 200 apgr./min Apgriezienu iestatīšanas solis: ne lielāks par 100 apgr./min Maksimālais sasniedzamais relatīvais centrifugēšanas spēks (RCF): 20627 x g Iespēja iestatīt centrifugēšanas laiku Centrifūgas ietilpība: vismaz 24 elementi ar vismaz 2 ml maksimālo ietilpību katrs Displejs: LCD Aprīkots ar polisulfona vāku Komplektācija: Centrifūga 24 x 2 ml rotors 24 x 0.2 ml adapteris 24 x 0.5/0.75 ml adapteris Tūbiņas: 0.5 ml (100 gab.), 0.2 ml(100 gab.), 1.5 ml (100 gab.) un 2.0 ml (100 gab.) |
| 5 | Orbitālais kratītājs-inkubators | Bioloģisko šķīdumu maisīšanai un inkubācijai | 1 | Temperatūras iestatīšanas diapazons: vismaz no +25 °C līdz +42 °C; Ātruma regulēšana vismaz robežās no 50 līdz 250 apgr./min ar vismaz 2 apgr./min precizitāti Iestatījumu izšķirtspēja: vismaz 0,1°C uz 10 apgr./min; Temperatūras stabilitāte: ne plašāka par ±0.5 °C; Maksimālais kratīšanas svars: vismaz 2,5 kg; Uzsilšanas ātrums: ne mazāks par 1oC/min; Komplektā iekļauta universālā platforma, kas nepieciešama, lai ierīce varētu pilnvērtīgi darboties; |

| 6 | Ph/elektrovadītspējas mērītājs | Universāls instruments lai mērītu pH līmeni un elektrovadītspēju | 1 | Mērīšanas diapazons un precizitāte vides skābumam/bāziskumam (pH): diapazonam vismaz no 2,0 – 20,0 precizitāte ne sliktāka par ± 0,1 pH diapazonam vismaz no 2,00 – 20,00 precizitāte ne sliktāka par ± 0,01 pH diapazonam vismaz no 2,000 – 20,000 precizitāte ne sliktāka par ± 0,005 pH Mērīšanas diapazons un precizitāte elektrovadītspējas mērījumiem: Diapazons vismaz no -1200 līdz +1200 mV ar precizitāti ne sliktāku par ± 0,3 mV Diapazons vismaz no -2500 līdz +2500 mV ar precizitāti ne sliktāku par ± 1 mV Darbības temperatūra vismaz no – 5.0 līdz 105.0 °C ar precizitāti ne sliktāku par ± 0,1 °C TDS : 0 mg … 199.9 g/l Aizsardzības klase: ne zemāka par IP 67 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Demonstrācijas mikroskops, ko var pieslēgt pie datora | Mikroskops ar kuru var klasē rādīt skolēniem nepieciešamos darbus, aktivitātes, utt. Dod iespēju visiem vienoti demonstrēt. | 1 | Okulāri: ar optisko palielinājumu vismaz 10x/20 Objektīvu komplekts: 4 N-Plan objektīvi ar palielinājumiem 4x, 10x, 40x, 100x Priekšmetgaldiņš: dubulta pārklājuma, izmēri vismaz 150x139 mm, pārvietošanas diapazons vismaz 75x33 mm Fokusēšana: koaksiālā rupjā un smalkā Gaismas avots: Izšķirtspēja: vismaz 1.3 MP Signāla padeve: USB 2.0 Sensora izmērs: ne mazāks kā 1/3” Signāla trokšņa attiecība: ne lielāka par 44 dB Dinamiskais diapazons: ne mazāks par 71 dB |
| 8 | Mitruma svari (precizitāte 0,001g) | Svari, kas ļauj mērīt pie noteiktas temperatūras un mitruma daudzuma. Ļauj noteikt mitruma daudzumu vielas paraugā. | 1 | Svari ar ārējo kalibrēšanu; Mērīšanas temperatūra: vismaz līdz 190 °C; Svēršanas mērapjoms: vismaz līdz 100 g; Precizitāte: ne sliktāta par ± 0,001g; LCD ekrāns, no kura nolasīt rādījumu ar precizitāti ne sliktāku par ±0,001g; Mērījuma laiks: ne ilgāks par 3 sekundēm; Nolasāmība (mitrumam): ne sliktāka par 0,01 %; Svēršanas trauka materiāls: Alumīnijs; |
| 9 | Halāti | Apģērbs laboratorijas eksperimentu veikšanai | 10 | Materiāls - 100 % kokvilna; Izmēri pēc Anglijas sistēmas - 38 |
| 10 | Halāti | Apģērbs laboratorijas eksperimentu veikšanai | 10 | Materiāls - 100 % kokvilna; Izmēri pēc Anglijas sistēmas - 40 |
| 11 | Halāti | Apģērbs laboratorijas eksperimentu veikšanai | 10 | Materiāls - 100 % kokvilna; Izmēri pēc Anglijas sistēmas - 42 |
| 12 | Automātiskā pipete, 10 – 100 μl | Precīzai šķīdumu pārnešanai | 10 | Tilpums: vismaz no 10 līdz 100 µl; Precizitāte: ne sliktāka par ±1,6%; Autoklavējams; |
| 13 | Automātiskā pipete, 100 – 1000 μl | Precīzai šķīdumu pārnešanai | 10 | Tilpums: vismaz no 100 - 1000 µl, Precizitāte: ne sliktāka par ±1,6%; Autoklavējams; |
| 14 | Prettrieciena paplātes | Eksperimentu komplektu sagatavošanai | 30 | Minimālie izmēri: 400x300x40mm; Iztur temperatūru vismaz līdz +70 °C; |
| 15 | Digitāla birete 50 ml | Dažādu vielu titrēšanai | 2 | Ietilpība: vismaz no 0 līdz 50 ml; Vienas iedaļas vērtība: ne lielāka par 0,01 ml; Precizitāte: ne sliktāka par ±0,2 %; |
| 16 | Magnētiskais maisītājs ar sildvirsmu | Paraugu vienlaicīgai maisīšanai un karsēšanai | 2 | Maisīšanas ātruma diapazons: vismaz robežās no 250 apgr./min līdz 1200 apgr./min; Maksimālais maisīšanas tilpums: vismaz 15 litri; Temperatūras regulācija: vismaz no +30°C līdz +300°C; Svēršanas virsmas laukums: laukuma diametrs vismaz 150 mm; Iekļauti vismaz 5 magnētiskie elementi garumā līdz 50 mm; |
| 17 | Galda svari (mērapjoms 500g, precizitāte 0,1g) | Svari ikdienas praktisko darbu veikšanai dabaszinātņu priekšmetos | 12 | Svēršanas mērapjoms: vismaz līdz 500 g; Svēršanas precizitāte: ne sliktāka par ±0,1g; LCD ekrāns, no kura nolasīt rādījumu ar precizitāti ne sliktāku par ±0,1g; Svari ar ārējo kalibrēšanu; |
| 18 | Digitālais refraktometrs | Ierīce, lai noteiktu šķīduma gaismas laušanas koeficientu un caur to izšķīdušās vielas koncetrāciju | 1 | Mērījumu diapazons: vismaz no 1,33 līdz 1,52 nD; Mērījumu precizitāte: ne sliktāka par ±0,0002 nD; ±0,25% Brix; ±0,25% salt; Temperatūras kompensācija mērījumos: vismaz no 10°C līdz 40°C; Temperatūras izšķirtspēja: ne sliktāka par 0,1 °C; |
| 19 | Analītiskie svari (precizitāte 0,001g) | Augstas precizitātes svari noteiktu vielu apjomu sagatavošanai un ķīmisko reakciju nodrošināšanai | 1 | Svēršanas mērapjoms: vismaz 200 g; Svēršanas precizitāte: ne sliktāka par ±0,001g; Mērījuma laiks: ne ilgāks par 2 sekundēm; LCD ekrāns, no kura nolasīt rādījumu ar precizitāti ne sliktāku par ±0,001g; Svari ar ārējo kalibrēšanu; Svēršanas virsmas laukums: laukuma diametrs vismaz 100 mm; |
| 20 | Dalāmā piltuve | Piltuve šķīdumu atdalīšanai ķīmijas praktiskajos darbos | 10 | Koniskās formas, 500 ml, ar PTFE atslēgu un korķi, negraduēta, šlifa izmērs 29/32 NS |
| 21 | Automātiskais pipešu (līdz 25ml) uzpildītājs | Ierīce pipešu uzpildīšanai, lai varētu produktīvāk veikt praktiskos darbus | 20 | Skābes izturīga plastmasa, piemērots visiem pipešu veidiem līdz 25 ml; |
| 22 | Reaģentu uzglabāšanas ledusskapis | Reaģentu uzglabāšanai | 1 | Plauktu materiāls: rūdīts stikls; Elektroenerģijas patēriņš: ne vairāk kā 90 kWh/gadā Tilpums: ne mazāk kā 36 L; Saldētavas tilpums: ne mazāk kā 6L; Plauktu un atvilkņu skaits: ne mazāk kā 1; |